## Mod_OE lotto 1_Anestesia
	S.C. Provveditorato
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
Allegato “C” al Disciplinare Amministrativo mod. Offerta Economica lotto 1
Lotto/Tipologia / Apparecchiatura / Attrezzatura / Lotto 1–Fornitura di N° 2 Sistemi / per la gestione delle vie aeree difficili / da destinare, ciascuno, alle UU.OO. / di Anestesia e Rianimazione / dei PP.OO. “San Martino” di Oristano / e “A.G. Mastino” di Bosa	Caratteristiche minime richieste ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dei prodotti offerti tenendo conto dei seguenti elementi: / Marca ________________________ Modello ________________________ Cod. prodotto ___________________	Prezzo Unitario / Iva esclusa	Prezzo Totale / Iva esclusa	Ribasso % / Offerto / (% unica)
Piattaforma di visione compatta / Portabile (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________	-Monitor di dimensioni compatte preferibilmente anti-urto / -Schermo TFT da circa 7” / -Risoluzione almeno 800x400 pxls / -Dotato di almeno due ingressi per telecamera / -Dotato di interfacce per trasmissioni dati / -Dotato di batteria ricaricabile / -Dotato di idoneo cavo elettronico di congrua lunghezza per collegamento a endoscopi / -Dotato di ogni possibile accessorio utile per il perfetto e corretto funzionamento / -Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e successive modificazioni e integrazioni		€ ,00
Video-laringoscopio flessibile / per intubazione difficile / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________	-Dotato di emettitore luce preferibilmente a LED ad alta frequenza / -Dotato di sensore video preferibilmente in tecnologia CMOS posto all’estremità distale della lama / -Perfettamente compatibile con cavo e monitor della piattaforma di visione / -Con dimensione e forma adatto alle intubazioni difficili / -Spessore lama circa 12mm di forma molto curva / -Preferibilmente in acciaio INOX / -Lama pluriuso sterilizzabile e disinfettabile / -Dotato di ogni possibile accessorio per la perfetta conservazione ed il perfetto utilizzo / -Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. n° 46/97 e ss.mm.ii.		€ ,00
Video-endoscopio da intubazione / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________	-Perfettamente compatibile con monitor della piattaforma di visione (plug & play) / -Dotato di sensore video preferibilmente in tecnologia CMOS / -Dotato di controllo comandi posati preferibilmente su impugnatura / -Lunghezza diametro esterno 5mm circa / -Lunghezza canale operativo 2mm circa / -Deflessione angolare +/- 140° circa / -Angolo di visuale 120° circa / -Lunghezza operativa 60 cm circa / -Lunghezza totale 90 cm circa / -Dotato di ogni possibile accessorio per la perfetta conservazione ed il perfetto utilizzo / -Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. 46/97 e ss.mm.ii.		€ ,00
Carrelli a servizio del sistema / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________	-Dotato di stativo a supporto della piattaforma / -Dotato di idoneo cestello / -Dotato di idoneo morsetto di fissaggio		€ ,00
Contenitori per la sterilizzazione / Del videoendoscopio / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________			€ ,00
Pinze da presa / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________			€ ,00
Pinze da biopsia / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________			€ ,00
Valvole di aspirazione pluriuso / (Q.tà 2) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________			€ ,00
TOTALE OFFERTO LOTTO 1 / Iva esclusa		€ ,00		0,00%
ONERI PER LA SICUREZZA DITTA diversi da quelli ex D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. "oneri da interferenze". Ai fini degli oneri per la sicurezza, saranno a proprio carico i seguenti oneri, Iva esclusa: (N.B. Non potranno essere indicati costi per sicurezza pari allo zero o di valore irrisorio e/o non congruo): € ______________________________________________________ / - N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
PRESTAZIONI GIA' COMPRESE NEL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO:
Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema (minima per 24 mesi) / -Per ciascuno dei dispositivi offerti / -Visite per manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali / -Verifiche di sicurezza elettrica in ottemperanza alle norme CEI corrispondenti Interventi di manutenzione correttiva illimitati / -Ricambi inclusi / -Ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata / -Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di pari livello tecnologico in caso di fermo macchina > 3 giorni complessivi e consecutivi
Corso di formazione per gli utilizzatori / -Si devono prevedere almeno 8 ore in loco suddivise in almeno due giornate con la presenza dello/degli Specialisti della Ditta offerente per l’addestramento del personale utilizzatore
Voci economiche che non concorrono alla determinazione del prezzo complessivo di aggiudicazione del lotto 1

EVENTUALE CANONE ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE “FULL RISK”, POST-GARANZIA ORDINARIA LOTTO 1 / (minima 24 mesi)				Canone annuale / (Iva/E) / (max 12% / Importo offerto)
EVENTUALE CANONE DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE “FULL RISK”, post-garanzia ordinaria (da attivare su eventuale specifica richiesta della ASSL di Oristano), che non concorre alla determinazione del prezzo complessivo di aggiudicazione del lotto di gara N.B.: l'importo del canone annuale non può superare il 12% dell'importo complessivo offerto per il lotto di gara. / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
EVENTUALI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA ORDINARIA / non compresi nell'eventuale contratto triennale di garanzia/assistenza full-risk post garanzia ordinaria (descrivere la tipologia di intervento ed il relativo costo unitario Iva esclusa) / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE				Prezzo unitario / Iva esclusa
specificare

EVENTUALI CONSUMABILI, ACCESSORI, % SCONTO LISTINO
Nel caso in cui l'apparecchiatura/attrezzatura richieda l'utilizzo di consumabili per il suo utilizzo la Ditta dovrà dichiarare i costi di tutti i possibili consumabili e accessori indicando specificatamente se trattasi di dispositivi monouso o pluriuso e in quest'ultimo caso il numero massimo di applicazioni o di giorni in cui risulta valido l'utilizzo al fine di consentire all'ASSL di valutare tutti i possibili costi di gestione dell'apparecchiatura/attrezzatura proposta. Tali indicazioni di prezzo dovranno essere indicate nell’offerta economica. Insieme al listino dei consumabili dovrà essere dichiarata anche la percentuale di sconto sugli stessi riservata alla ASSL di Oristano, in caso di aggiudicazione. A tal fine il Concorrente dovrà indicare l'eventuale prodotto, il prezzo unitario di listino, l'aliquota Iva e la percentuale di sconto applicata sul listino.

Voce	Marca e Modello	Codice / Identificativo	Prezzo unitario / Iva esclusa	% di sconto / Sul listino