## Alleg_OE_offerta_economica_1_AUTOCLAVE_Sterilizz_PO_Bosa
	N° 1 AUTOCLAVE di sterilizzazione per Blocco Operatorio, da destinare al P.O. “A.G. Mastino” di Bosa
OFFERTA ECONOMICA LOTTO UNICO
Allegato “OE” al Capitolato Speciale mod. Offerta Economica
Lotto/Tipologia / Apparecchiatura	Caratteristiche minime richieste / ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dell’apparecchiatura offerta tenendo conto dei seguenti elementi:	Prezzo Unitario / Iva esclusa	Prezzo Totale / Iva esclusa	Ribasso % / Offerto / (% unica)
Lotto unico / Fornitura e posa in opera / (compresa installazione/allacci impianti idrico-elettrico e disinstallazione vecchia autoclave) / N° 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE / da destinare al P.O. “A.G. Mastino” di Bosa / specificare / Marca ____________________________ / Modello __________________________ / Cod. prodotto _____________________	Fornitura ed installazione di autoclave sterilizzatrice di tipo ospedaliera per Blocco Operatorio Preferibilmente con impianto generatore di vapore elettrico integrato Alimentazione elettrica trifase (indicativamente 400 V, 50Hz, 30KVA). Dimensioni indicative di ingombro (PxLxA) 1000x900x 1900 mm (circa) e comunque perfettamente compatibile ed idonea per i locali dove deve essere installata Preferibilmente dotata di linee separate per alimentazione dell’acqua, per generazione vapore e pompa del vuoto Porta con apertura di tipo verticale Capacità di almeno 2 Unità di Sterilizzazione Volume della camera di almeno 150 lt Dimensioni indicative della camera (PxLxA) 700x400x650 mm (circa) Dotate di camera con intercapedine Si deve garantire la tenuta della camera attraverso idonee guarnizioni disposte lungo il perimetro di chiusura della porta Dotata di idonei sistemi di sicurezza, di blocco ed allarmi (sonori e/o visivi) Idoneo Sistema di controllo dotato di ampio display grafico touch screen a colori e di facile lettura Monitoraggio dei dati di funzionamento e di processo (indicativamente: Pressione, Temperatura, Generazione Vapore) Dotata di idonee di interfacce per processazione/output parametri (indicativamente: porte USB, Porte RJ45, Stampante, etc) Idonea per processi di sterilizzazione (cicli preimpostati e liberi) per specifica destinazione d’uso “Blocco Operatorio Ospedaliero” (Indicativamente: esecuzione di cicli di sterilizzazione a 121 e 134°C – da specificare dettagliatamente in offerta tecnica)	€ _____________	€ _____________	______%
CERTIFICAZIONI	Devono essere apparecchiature certificate secondo la Direttiva Apparecchi a Pressione 97/23/CE, eventualmente secondo la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE o normativa di riferimento e conformi alla EN 285:2009 Conforme a Norme CEI 62.5 e CEI EN 62353 Manuali d’uso in lingua italiana su supporto cartaceo e/o elettronico
GARANZIA E ASSISTENZA ORDINARIA	Garanzia ordinaria di almeno 12 mesi su tutti i prodotti offerti con assistenza full risk comprensiva di: visite per manutenzione preventiva, almeno una prova di convalida nel primo anno di assistenza, verifiche di sicurezza elettrica, prove funzionali, interventi di manutenzione correttiva illimitati, ricambi inclusi, ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata
COSTI SICUREZZA della Ditta offerente / ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, diversi da quelli da interferenze (pari a zero) / (specificare) € _______________________________________________________ / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
EVENTUALE CANONE DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE “FULL RISK”, post-garanzia ordinaria (da attivare su eventuale specifica richiesta della ASSL di Oristano), che non concorre alla determinazione del prezzo complessivo di aggiudicazione del lotto di gara / N.B.: l'importo del canone annuale non può superare il 6,49% dell'importo complessivo offerto per il lotto di gara. / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE	verifiche di sicurezza elettrica			Percentuale Canone / (max 6,49% importo offerto)
Importo canone annuale € _________________________________________(Iva/E)	verifiche di sicurezza elettrica			______%
COSTI DEGLI EVENTUALI INTERVENTI TECNICI, POST-GARANZIA, FUORI CONTRATTO / Specificare / (costi orari ordinari e straordinari, costi viaggio, spese chilometriche, diritti di chiamata, ecc.. rif. art. 7 Capitolato Tecnico) / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
EVENTUALI CONSUMABILI e ACCESSORI OPZIONALI, % SCONTO LISTINO
Materiali di consumo: specificare se l’apparecchiatura oggetto di fornitura è soggetta all’utilizzo di materiali di consumo per il suo funzionamento e se questi sono di tipo dedicato ovvero reperibili sul libero mercato. Se l’attrezzatura necessità di materiale consumabile dovrà essere allegato l’elenco dei materiali, la descrizione tecnica (confezionamento, durata, modalità di conservazione, etc) ed il relativo prezzo di listino (da indicare solo nell’offerta economica) suddiviso preferibilmente in fasce di consumo con relativo sconto applicato e riservato alla ATS Sardegna.

Materiale di consumo/Accessorio	Descrizione	Codice / Identificativo	Prezzo unitario / Iva esclusa	% di sconto / Sul listino